Załącznik nr 2 do oferty nr 1/07/2025

Wymagania dotyczące Urządzenia

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Cecha urządzenia (jakościowy) | Parametr wymagany | Liczba Punktów | Odpowiedź oferenta TAK/NIE lub wg zapytania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany | TAK | 1 |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę brzuszną, sektorową oraz liniową z funkcjami kardio I naczyniowymi oraz funkcją do badania jamy brzusznej | TAK | 1 |  |
|  | Ilość przetwarzania kanałów odbiorczych nie mniej niż 4 000 000 |  | 1 |  |
|  | Dynamika aparatu co najmniej 320 dB |  | 1 |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy co najmniej 1 – 26 MHz (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie ) |  | 1 |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania co najmniej od 2 do 40 cm |  | 1 |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D co najmniej 2600 Hz |  | 1 |  |
|  | Aparat na wózku jezdnym, 4 koła w tym dwa z blokadą |  | 1 |  |
|  | Regulacja wysokości położenia konsoli operatora co najmniej 18 cm |  | 1 |  |
|  | Obrót konsoli operatora co najmniej 120° |  | 1 |  |
|  | Panel dotykowy co najmniej 12” do sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli |  | 1 |  |
|  | Monitor kolorowy typu LED lub LCD lub QLED. Przekątna ekranu co najmniej 23”, rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080, na ruchomym co najmniej dwuprzegubowym ramieniu, zapewniającym swobodę ustawienia monitora |  | 1 |  |
|  | Regulacja obrotu monitora co najmniej ±100° |  | 1 |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia na okres co najmniej 30 minut, a następnie wybudzenie go 1w czasie maksymalnie do 30 s |  | 1 |  |
|  | Co najmniej cztery aktywne, równoważne gniazda dla głowic obrazowych |  | 1 |  |
|  | Moduł EKG i Physio wbudowany w aparat |  | 1 |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 110 kg |  | 1 |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | 1 |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  | 1 |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego nadania i odbierania wiązki co najmniej 9 kątów Tryb na głowicach convex i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  | 1 |  |
|  | Tryb M oraz tryb M z kolorowym Dopplerem |  | 1 |  |
|  | Anatomiczny tryb M |  | 1 |  |
|  | Tryb Dopplera fali pulsacyjnej i ciągłej |  | 1 |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera PW co najmniej od 1 do 20 mm |  | 1 |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) – rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) co najmniej od -8.0 m/s do 0 oraz od 0 do +8,0 m/s |  | 1 |  |
|  | Doppler ciągły (CWD) maksymalna mierzona prędkość (przy zerowym kącie bramki) co najmniej 19 m/s CWD na głowicach sektorowych. (CW) sterowany pod kontrolą obrazu 2D głowic sektorowych |  | 1 |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) |  | 1 |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera kolorowego na głowicy liniowej co najmniej 20 kątów |  | 1 |  |
|  | Tryb Dopplera kolorowego |  | 1 |  |
|  | Tryb pełnoekranowy umożliwiający wyświetlanie obrazu diagnostycznego na monitorze, tak aby obraz diagnostyczny wypełniający ekran monitora > 85% |  | 1 |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D ( B-Mode) |  | 1 |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia i TGC) |  | 1 |  |
|  | Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | 1 |  |
|  | Regulacja cyfrowa z panelu dotykowego suwaków/regulatorów lub analogowa, wzmocnienia głębokości wiązki TGC |  | 1 |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym B+B/CD |  | 1 |  |
|  | Regulacja cyfrowa z panelu dotykowego lub analogowa – co najmniej 5 suwaków wzmocnienia głębokościowego LGC |  | 1 |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego co najmniej 8x |  | 1 |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym co najmniej 8x |  | 1 |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania elastyczności tkanek za pomocą fali poprzecznej do oceny stopnia zwłóknienia wątroby |  | 1 |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode lub PWD w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-Mode na całym ekranie |  | 1 |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii inny, niż Power Doppler pozwalający na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem |  | 1 |  |
|  | Możliwość zmiany orientacji głowicy przy pomocy dedykowanych ikon umieszczonych na panelu dotykowym: lewo/prawo, góra/dół |  | 1 |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  | 1 |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 |  | 1 |  |
|  | Oprogramowanie do próby wysiłkowej |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnej funkcji lewej komory, z analizą odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii, prezentacja wyniku w postaci 18-sto kolorowej mapy typu „oko byka” oraz wartości procentowych. Oprogramowanie bazuje na „śledzeniu” markerów ultrasonograficznych (tzw. speckle tracking). Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG moduł oprogramowania automatycznie wykrywa 3 projekcje 1AP2, AP3, AP4 potrzebne do uzyskania wyniku |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wyznaczenia procentu unaczynienia w danym obszarze |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D live do kardiologii na głowicy sektorowej przezklatkowej oraz sektorowej przezprzełykowej |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dynamiczny model serca 3D, do automatycznego, jednym kliknięciem obliczenia indeksowanej objętości lewego serca, komory i przedsionka na podstawie bryły trójwymiarowej oraz wyliczenia masy lewej komory |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej oraz dynamiki skurczu LV bazująca na „śledzeniu” markerów ultrasonograficznych |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do wyznaczenia obrazu trójwymiarowego prawej komory serca z podaniem wartości m.in. objętości w skurczu, rozkurczu, frakcji wyrzutowej, wyznaczenia wartości Strain RV, TAPSE, FAC |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obliczania parametrów i rekonstrukcji zastawki mitralnej w trybie obrazowania 3D z wizualizacją ruchu zastawki |  | 1 |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę sektorową dla dorosłych wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej o częstotliwość pracy głowicy co najmniej w zakresie od 1 do 5 MHz. Kąt widzenia co najmniej 90°. |  | 1 |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę brzuszną convex wykonaną w technologii monokryształu lub matrycy o częstotliwości pracy co najmniej od 1 do 5 MHz i ilości elementów co najmniej 320 i kącie skanowania co najmniej 100° |  | 1 |  |
|  | Aparat wyposażony w głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej lub monokryształu o częstotliwości pracy co najmniej w zakresie od 2 do 22 MHz, z liczbą elementów co najmniej 1200 oraz szerokością pola widzenia co najmniej 50 mm |  | 1 |  |
|  | Pakiet aplikacji klinicznych do badań -brzucha, echokardiagrafia dorosłych, echokardiografia płodu, urologia, pediatria, ginekologia i położnictwo, małe narządy (tarczyca jadra nerki), badania mięśniowo-szkieletowe, nadania interwencyjne i naczyniowe (w tym TCD) |  | 1 |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (co najmniej RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  | 1 |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów (co najmniej RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  | 1 |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji |  | 1 |  |
|  | Programy pomiarowe – co najmniej 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętości, kąty |  | 1 |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty: Głowica liniowa typu hockey szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 8,0 – 26,0 MHz, obrazowanie: 2D, PW, color Doppler, ilość elementów min. 190 płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 27 mm |  | 1 |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B co najmniej 2000 obrazów z możliwością przeglądania w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania |  | 1 |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy co najmniej 1 TB przeznaczony do archiwizacji badań |  | 1 |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych |  | 1 |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) |  | 1 |  |
|  | Videoprinter czarno – biały |  | 1 |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań w formacie A4 |  | 1 |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów, komentarzy, loga do raportów i wydrukiem bezpośrednio z aparatu |  | 1 |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  | 1 |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem |  | 1 |  |
|  | Zasilanie 220 – 240 V; 50Hz |  | 1 |  |
|  | Kryterium czasowe |  |  |  |
| 10. | Dostawa aparatu do 31.12.2025r. | OPCJONALNIE | TAK - 2 NIE- 0 | TAK NIE |
|  | Kryterium cenowe |  |  |  |
| 11. | Ostateczna cena urządzenia brutto | TAK | Punktacja uzależniona od ceny minimalnej dostarczonych ofert Max liczba punktów 25 | ………………………………….zł |

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta lub w przypadku ofert internetowych podpis osoby wypełniającej tabelę